## 快速温变试验箱 (hidden)
设备维护保养记录表（定期）
表号：JL-SG01-04
设备编号 |  | 设备名称 | 高低温快速温变试验箱 |  | 规格型号 | [11 empty] | 记录时间：2017年
使用部门 |  | 班组 |  |  | 负责人
维护保养记录 | 内容 | 保养周期 | 方法 | 位置 | 保养日期（月份） | [11 empty] | 备注
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 内腔表面清洁 | 季度 | 用无尘布蘸水擦拭内表面至无污渍 | 1、仓门
2、仓门密封条
3、搁板
4、内腔内壁
5、其它部位
| 密封圈清洁检查更换 | 半年 | 用无尘布蘸酒精轻轻擦拭密封圈表面至不变色。 | 1、密封圈
2、密封圈安装处
| 水路清洗 | 半年 | 在循环水里导入适量水路清洗剂，循环12h，换水后循环，每(4～6)h换一次水，换水3次。换水时同时清洗滤网 | 1、滤网
2、阀门
3、接头
4、管路
| 超温保护动作试验 | 年度 | 将超温报警值设定比箱体温度低，能够报警为正常。 | 1、超温传感器
2、超温调节器
| 配电箱检查清理 | 年度 | 使用压缩空气或吸尘器将配电箱的灰尘清理干净，检查各个电器的连接点。 | 1、配电箱内壁
2、各个电器
3、电器的连接点
| 检查各种管路的接头和焊接口 | 年度 | 目视检查各种管路的接头和焊接口 | 1、管路
2、接头
保养人：
更换主要配件记录 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | bar: 保养日期（月份） 1; 保养日期（月份） 4
注：1、保养人员对设备进行保养时要认真检查（标识方式“√”）；如在保养时发现异常问题，并采取相应的措施。
2、此表为设备维护保养档案，设备保养人员认真填写，并妥善保管。

## 快速温变试验箱1
高低温快速温变试验箱周期维护保养项目表
表号：JL-EB010-01
设备编号 |  |  | 使用部门 | [5 empty] | 维保人
设备型号 |  |  | 维保部门 | [5 empty] | 监督人
维保项目 | 维保周期 | 维保方法 | 维保内容 | 2026年 1月 |  | 2026年 2月 |  | 2026年 3月 |  | 2026年 4月 |  | 2026年 5月 |  | 2026年 6月 |  | 备 注
|  |  |  | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期
内腔表面清洁 | 季度 | 用无尘布蘸水擦拭内表面至无污渍 | 仓门清洁
仓门密封条清洁
搁板清洁
内腔内壁清洁
其它部位清洁
密封圈清洁检查更换 | 半年 | 用无尘布蘸酒精轻轻擦拭密封圈表面至不变色。 | 密封圈清洁
密封圈安装处清洁
水路清洗 | 半年 | 在循环水里导入适量水路清洗剂，循环12h，换水后循环，每(4～6)h换一次水，换水3次。换水时同时清洗滤网 | 滤网清洗
阀门清洗
检查接头
管路清洗
超温保护动作试验 | 年度 | 将超温报警值设定比箱体温度低，能够报警为正常。 | 检查超温传感器
检查超温调节器
配电箱检查清理 | 年度 | 使用压缩空气或吸尘器将配电箱的灰尘清理干净，检查各个电器的连接点。 | 配电箱内壁清理
检查各个电器
检查电器的连接点
检查各种管路的接头和焊接口 | 年度 | 目视检查各种管路的接头和焊接口 | 检查管路
检查接头
异常情况处理说明
更换主要配件记录 | 名称 |  | 规格型号 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注
注：1.设备管理人员对设备进行维护保养后要认真检查并对维保内容进行确认（标识方式“√”）； 2.如在保养时发现异常问题，在维护结果栏详细说明情况并采取相应的措施。