## 恒温恒湿试验箱
设备维护保养记录表（定期）
表号：JL-SG01-04
设备编号 |  | 设备名称 | 恒温恒湿试验箱 |  | 规格型号 | [11 empty] | 记录时间：2017年
部门 |  | 班组 |  |  | 负责人
维护保养记录 | 内容 | 保养周期 | 方法 | 位置 | 保养日期（月份） | [11 empty] | 备注
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 工作内腔表面清洁 | 季度 | 用无尘布蘸水擦拭内表面至无污渍。 | 1、仓门
2、仓门密封圈
3、仓内壁
4、搁板
| 测试布更换 | 季度 | 取下旧的测试布，更换新测试布 | 1、测试布
| 散热器表面清理 | 季度 | 利用真空吸尘器将散热器上附着的灰尘吸除或使用毛刷刷掉或压缩空气吹干净灰尘 | 1、散热器
2、盖板
3、其它相关部位
| 超温保护动作试验 | 季度 | 将超温报警值设定比箱体温度低，能够报警为正常。 | 1、超温保护传感器
2、超温调节器
| 密封圈清洁检查更换 | 半年 | 用无尘布蘸酒精轻轻擦拭密封圈表面至不变色。将强光手电筒放入箱体内，根据光线泄漏情况确定密封效果，及时更换磨损的密封圈。 | 1、仓门
2、仓门密封圈
3、密封圈安装槽
4、其它相关部位
| 检查各种管路的接头和焊接口 | 年度 | 检查各种管路的接头和焊接口，如有油渍外泄，与及时维修。 | 1、水管
2、水管接头
3、水管阀门
4、制冷管路
5、管路焊接口
| 配电箱检查、清洁 | 年度 | 用干布擦拭配电箱内积尘。 | 1、配电箱内
| 水箱管路清洗，换水 | 年度 | 水箱内积水排空，有杂质不能排除时用大量水冲洗，换水。 | 1、水箱内壁
2、水箱管路
| 超温保护动作试验 | 年度 | 将超温报警值设定比箱体温度低，能够报警为正常。 | 1、超温保护传感器
2、超温调节器
| 外部清洗 | 年度 | 用毛巾粘清水将外壳擦拭干净 | 1、机身
保养人：
更换主要配件记录 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | bar: 保养日期（月份） 1; 保养日期（月份） 4
注：1、保养人员对设备进行保养时要认真检查（标识方式“√”）；如在保养时发现异常问题，并采取相应的措施。
2、此表为设备维护保养档案，设备保养人员认真填写，并妥善保管。

## Sheet1
恒温恒湿试验箱周期维护保养项目表
表号：JL-EB017-01
设备编号 |  |  | 使用部门 | [5 empty] | 维保人
设备型号 |  |  | 维保部门 | [5 empty] | 监督人
维保项目 | 维保周期 | 维保方法 | 维保内容 | 2026年 1月 |  | 2026年 2月 |  | 2026年 3月 |  | 2026年 4月 |  | 2026年 5月 |  | 2026年 6月 |  | 备 注
|  |  |  | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期
工作内腔表面清洁;测试布更换;散热器表面清理 | 季度 | 用无尘布蘸水擦拭内表面至无污渍。 | 仓门清洁
仓门密封圈清洁
仓内壁清洁
搁板清洁
|  | 取下旧的测试布，更换新测试布 | 测试布更换
|  | 利用真空吸尘器将散热器上附着的灰尘吸除或使用毛刷刷掉或压缩空气吹干净灰尘 | 散热器清理
盖板清理
其它相关部位清理
超温保护动作试验 | 季度 | 将超温报警值设定比箱体温度低，能够报警为正常。 | 超温保护传感器
超温调节器
密封圈清洁检查更换 | 半年 | 用无尘布蘸酒精轻轻擦拭密封圈表面至不变色。将强光手电筒放入箱体内，根据光线泄漏情况确定密封效果，及时更换磨损的密封圈。 | 仓门清洁
仓门密封圈清洁
密封圈安装槽清洁
其它相关部位清洁
检查各种管路的接头和焊接口 | 年度 | 检查各种管路的接头和焊接口，如有油渍外泄，与及时维修。 | 检查水管
检查水管接头
检查水管阀门
检查制冷管路
检查管路焊接口
配电箱检查、清洁；水箱管路清洗，换水 |  | 用干布擦拭配电箱内积尘。 | 配电箱内清洁
|  | 水箱内积水排空，有杂质不能排除时用大量水冲洗，换水。 | 水箱内壁清理
水箱管路清理
超温保护动作试验；外部清洗 |  | 将超温报警值设定比箱体温度低，能够报警为正常。 | 超温保护传感器
超温调节器
|  | 用毛巾粘清水将外壳擦拭干净 | 机身清洁
异常情况处理说明
更换主要配件记录 | 名称 |  | 规格型号 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注
注：1.设备管理人员对设备进行维护保养后要认真检查并对维保内容进行确认（标识方式“√”）； 2.如在保养时发现异常问题，在维护结果栏详细说明情况并采取相应的措施。