## 压力循环试验台 (hidden)
设备维护保养记录表（定期）
表号：JL-SG01-04
设备编号 |  | 设备名称 | 压力循环试验台 |  | 规格型号 | [11 empty] | 记录时间：2017年
使用部门 |  | 班组 |  |  | 负责人
维护保养记录 | 内容 | 保养周期 | 方法 | 位置 | 保养日期（月份） | [11 empty] | 备注
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 储油箱油、密封圈检查更换 | 年度 | 更换储油箱油、密封圈 | 1、储油箱油
2、密封圈
| 检查油封、密封性 | 年度 | 检查油封有无老化 | 1、油封
| 检查连接、密封、控制等 | 年度 | 检查连接情况、密封及线路控制情况等，及时更换已损坏的零部件。检查电极载物板与电极插槽之间连接是否可靠，松动时及时紧固。 | 1、阀门
2、接头
3、管路
4、控制面板
5、其它相关部位
保养人：
更换主要配件记录 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | bar: 保养日期（月份） 1; 保养日期（月份） 4
注：1、保养人员对设备进行保养时要认真检查（标识方式“√”）；如在保养时发现异常问题，并采取相应的措施。
2、此表为设备维护保养档案，设备保养人员认真填写，并妥善保管。

## Sheet1
设备维护保养记录表（定期）
表号：JL-SG01-04
设备编号 |  | 设备名称 | 恒温恒湿试验箱 |  | 规格型号 | [11 empty] | 记录时间：2017年
部门 |  | 班组 |  |  | 负责人
维护保养记录 | 内容 | 保养周期 | 方法 | 位置 | 保养日期（月份） | [11 empty] | 备注
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 工作内腔表面清洁 | 季度 | 用无尘布蘸水擦拭内表面至无污渍。 | 1、仓门
2、仓门密封圈
3、仓内壁
4、搁板
| 测试布更换 | 季度 | 取下旧的测试布，更换新测试布 | 1、测试布
| 散热器表面清理 | 季度 | 利用真空吸尘器将散热器上附着的灰尘吸除或使用毛刷刷掉或压缩空气吹干净灰尘 | 1、散热器
2、盖板
3、其它相关部位
| 超温保护动作试验 | 季度 | 将超温报警值设定比箱体温度低，能够报警为正常。 | 1、超温保护传感器
2、超温调节器
| 密封圈清洁检查更换 | 半年 | 用无尘布蘸酒精轻轻擦拭密封圈表面至不变色。将强光手电筒放入箱体内，根据光线泄漏情况确定密封效果，及时更换磨损的密封圈。 | 1、仓门
2、仓门密封圈
3、密封圈安装槽
4、其它相关部位
| 检查各种管路的接头和焊接口 | 年度 | 检查各种管路的接头和焊接口，如有油渍外泄，与及时维修。 | 1、水管
2、水管接头
3、水管阀门
4、制冷管路
5、管路焊接口
| 配电箱检查、清洁 | 年度 | 用干布擦拭配电箱内积尘。 | 1、配电箱内
| 水箱管路清洗，换水 | 年度 | 水箱内积水排空，有杂质不能排除时用大量水冲洗，换水。 | 1、水箱内壁
2、水箱管路
| 超温保护动作试验 | 年度 | 将超温报警值设定比箱体温度低，能够报警为正常。 | 1、超温保护传感器
2、超温调节器
| 外部清洗 | 年度 | 用毛巾粘清水将外壳擦拭干净 | 1、机身
保养人：
更换主要配件记录 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | bar: 保养日期（月份） 1; 保养日期（月份） 4
注：1、保养人员对设备进行保养时要认真检查（标识方式“√”）；如在保养时发现异常问题，并采取相应的措施。
2、此表为设备维护保养档案，设备保养人员认真填写，并妥善保管。

## 冲击试验台
冲击试验台周期维护保养项目表
表号：JL-EB031-01
设备编号 |  |  | 使用部门 | [5 empty] | 维保人
设备型号 |  |  | 维保部门 | [5 empty] | 监督人
维保项目 | 维保周期 | 维保方法 | 维保内容 | 2026年 1月 |  | 2026年 2月 |  | 2026年 3月 |  | 2026年 4月 |  | 2026年 5月 |  | 2026年 6月 |  | 备 注
|  |  |  | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期
检查油路，气路管道 | 月度 | 检查液压油路，报刹油路及压缩空气管路是否有泄露，如有损坏及时修理或更换。 | 检查油源与油缸油路管道
检查抱闸油路管道
检查空压机与抱闸气路管道
检查各部件安装螺丝、螺母紧固程度 |  | 检查各部件螺丝、螺母是否有松动并紧固，确保可靠连接。 | 检查冲击试验台组件
检查冲击放大器组件
检查空气压缩机组件
清洁润滑设备部件 |  | 清洁润滑冲击试验台及冲击放大器的立柱和台面。干布沾油少许擦立柱，之后擦干避免油膜过厚影响抱刹。 | 冲击台立柱清洁润滑
冲击放大器立柱清洁润滑
冲击台及放大器台面清洁
检查抱闸气缸油位 |  | 检查抱闸气缸油液应充满且不得低于储油桶高度的一半，若不足需补油至高度低于进油口10~20mm。 | 检查抱闸气缸油位
换压缩机润滑油 | 季度 | 使用500小时，将压缩机润滑油从放油阀放出，加入新的润滑油至油位适量位置。 | 换压缩机润滑油
更换进气过滤器滤芯 |  | 打开过滤器盖取出滤芯，更换新的滤芯。 | 更换进气过滤器滤芯
检查空压机V型皮带松紧 |  | 施力于皮带的中点，使其下降的高度在10~15mm为宜，若不合适需调整皮带皮带。 | 检查空压机V型皮带松紧
调整皮带
检视阀座并清除积碳 |  | 检视阀座并清除积碳 | 检视阀座并清除积碳
检查空压机气缸与活塞 |  | 检查空压机的气缸与活塞是否有磨损，如有磨损应及时更换。 | 检查空压机气缸
检查空压机活塞
检查提升用钢丝绳 |  | 检查提升用钢丝绳是否有断丝现象，若有异常立即更换。 | 检查左边提升用钢丝绳
检查右边提升用钢丝绳
检查电源线及开关 |  | 检查电源线完好无破损，电源开关是否完好 | 检查电源线及开关
更换液压油 | 年度 | 将冲击台台面降到低位，停机断电后打开油源放油口，将槽内的旧液压油放出，排放干净后堵住放油口，从加油口加入适量的液压油YA-32.若使用不频繁，可根据实际情况2~3年更换一次液压油。 | 更换液压油
检查空气弹簧 |  | 用6kg/cm²压缩空气补气，检测空气弹簧功能正常。若冲击试验台长期不用，应将四块垫木置于底板和座之间的四个点上，以免空气弹簧泄气时压坏空气弹簧，延长空气弹簧使用寿命。 | 检查空气弹簧
检查空气弹簧 |  | 用6kg/cm²压缩空气补气，检测空气弹簧功能正常。若冲击实验台长期不用，应将四块垫木置于底板和座之间的四个点上，以免空气弹簧泄气时压坏空气弹簧，延长空气弹簧使用寿命。
异常情况处理说明
更换主要配件记录 | 名称 |  | 规格型号 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注
注：1.设备管理人员对设备进行维护保养后要认真检查并对维保内容进行确认（标识方式“√”）； 2.如在保养时发现异常问题，在维护结果栏详细说明情况并采取相应的措施。

## Sheet2
检查油路，气路管道 | 检查液压油路，报刹油路及压缩空气管路是否有泄露，如有损坏及时修理或更换。 | 月度
检查各部件安装螺丝、螺母紧固程度 | 检查各部件螺丝、螺母是否有松动并紧固，确保可靠连接。 | 月度
清洁润滑设备部件 | 清洁润滑冲击试验台及冲击放大器的立柱和台面。干布沾油少许擦立柱，之后擦干避免油膜过厚影响报刹。 | 月度
检查抱闸气缸油位 | 检查抱闸气缸油液应充满且不得低于储油桶高度的一半，若不足需补油至高度低于进油口10~20mm。 | 月度
换压缩机润滑油 | 使用500小时，将压缩机润滑油从放油阀放出，加入新的润滑油至油位适量位置。 | 季度
更换进气过滤器滤芯 | 打开过滤器盖取出滤芯，更换新的滤芯。 | 季度
检查空压机V型皮带松紧 | 施力于皮带的中点，使其下降的高度在10~15mm为宜，若不合适需调整皮带皮带。 | 季度
检视阀座并清除积碳 | 检视阀座并清除积碳 | 季度
检查空压机气缸与活塞 | 检查空压机的气缸与活塞是否有磨损，如有磨损应及时更换。 | 季度
检查提升用钢丝绳 | 检查提升用钢丝绳是否有断丝现象，若有异常立即更换。 | 季度
检查电源线及开关 | 检查电源线完好无破损，电源开关是否完好 | 季度
更换液压油 | 将冲击台台面降到低位，停机断电后打开油源放油口，将槽内的旧液压油放出，排放干净后堵住放油口，从加油口加入适量的液压油YA-32.若使用不频繁，可根据实际情况2~3年更换一次液压油。 | 年度
检查空气弹簧 | 用6kg/cm²压缩空气补气，检测空气弹簧功能正常。若冲击实验台长期不用，应将四块垫木置于底板和座之间的四个点上，以免空气弹簧泄气时压坏空气弹簧，延长空气弹簧使用寿命。 | 年度