## 压力循环试验台 (hidden)
设备维护保养记录表（定期）
表号：JL-SG01-04
设备编号 |  | 设备名称 | 压力循环试验台 |  | 规格型号 | [11 empty] | 记录时间：2017年
使用部门 |  | 班组 |  |  | 负责人
维护保养记录 | 内容 | 保养周期 | 方法 | 位置 | 保养日期（月份） | [11 empty] | 备注
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 储油箱油、密封圈检查更换 | 年度 | 更换储油箱油、密封圈 | 1、储油箱油
2、密封圈
| 检查油封、密封性 | 年度 | 检查油封有无老化 | 1、油封
| 检查连接、密封、控制等 | 年度 | 检查连接情况、密封及线路控制情况等，及时更换已损坏的零部件。检查电极载物板与电极插槽之间连接是否可靠，松动时及时紧固。 | 1、阀门
2、接头
3、管路
4、控制面板
5、其它相关部位
保养人：
更换主要配件记录 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | bar: 保养日期（月份） 1; 保养日期（月份） 4
注：1、保养人员对设备进行保养时要认真检查（标识方式“√”）；如在保养时发现异常问题，并采取相应的措施。
2、此表为设备维护保养档案，设备保养人员认真填写，并妥善保管。

## 共晶炉
高低温冲击试验箱周期维护保养项目表
表号：JL-EB030-01
设备编号 |  |  | 使用部门 | [6 empty] | 维保人
设备型号 |  |  | 维保部门 | [6 empty] | 监督人
维保项目 | 维保周期 | 维保方法 | 维保内容 |  | 2026年 1月 |  | 2026年 2月 |  | 2026年 3月 |  | 2026年 4月 |  | 2026年 5月 |  | 2026年 6月 |  | 备 注
[5 empty] | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期 | 维保结果 | 维保日期
漏电开关能检查 | 月度 | 设备通电后按试验按钮，漏电断路器开关拨杆落下为功能正常。 | 漏电开关能检查 | 漏电开关能检查
循环水过滤器清洗 |  | 清洗制冷机冷却水过滤器。 | 清洗循环水过滤器 | 循环水过滤器清洗
清理接水盘积水 |  | 用干布清理吸干冷冻机组接水盘积水。 | 清理接水盘积水 | 清理接水盘积水
内腔表面清洁 | 季度 | 用无尘布蘸水擦拭内表面至无污渍 | 内腔表面清洁
密封圈清洁 | 半年 | 用无尘布蘸酒精轻轻擦拭密封圈表面至不变色。 | 密封圈清洁 | 密封圈清洁
密封圈检查更换 |  | 将强光手电筒放入箱体内，根据光线泄漏情况确定密封效果，及时更换磨损的密封圈。 | 密封圈检查更换 | 密封圈检查更换
水路清洗 |  | 在循环水里导入适量水路清洗剂，循环12h，换水后循环，每(4～6)h换一次水，换水3次。换水时同时清洗滤网。 | 水路清洗 | 水路清洗
超温保护动作试验 | 年度 | 将超温报警值设定比箱体温度低，能够出现E00报警和蜂鸣声为正常。 | 超温保护动作试验 | 超温保护动作试验
配电箱检查清理 |  | 使用吸尘器将配电箱的灰尘清理干净，检查各个电器的连接点。 | 配电箱检查清理 | 配电箱检查清理
检查各种管路的接头和焊接口 |  | 目视检查各种管路的接头和焊接口 | 检查各种管路的接头和焊接口 | 检查各种管路的接头和焊接口
异常情况处理说明
更换主要配件记录 | 名称 |  | 规格型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注
注：1.设备管理人员对设备进行维护保养后要认真检查并对维保内容进行确认（标识方式“√”）； 2.如在保养时发现异常问题，在维护结果栏详细说明情况并采取相应的措施。

## Sheet1
更换冷水机循环水 | 打开放水阀将冷水机内冷却水放空，更换纯净水。
检查接地线 | 检查接地线，确保设备接地正常。
检查热电偶 | 检查热电偶是否松动，不能折死角
检查石英灯 | 检查石英灯是否有损坏的灯管，若有损坏需及时更换
检查真空泵泵油质油位 | 正常的泵油为清洁透明的，在油位min与max标线之间。当油色变暗时需要换油，当油位下降时需要检查油封是否泄漏